## Sheet1
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ | [10 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU | [10 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THEO HÌNH THỨC MUA SẮM TRỰC TIẾP NĂM 2022 (Kèm theo Tờ trình số /TTr-HHTM ngày tháng 9 năm 2022)
STT | Mã hàng hóa | Tên trang thiết bị | Tên trang thiết bị | Phân loại TTBYT | Nhóm TCKT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng mua sắm | Đơn giá kế hoạch | Thành tiền | Ghi chú (Tiêu chuẩn định mức) | Lập dự toán theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 14/2020/TT-BYT
[12 empty] | Công ty trúng thầu | Đơn vị trúng thầu | Quyết định trúng thầu (Hợp đồng trúng thầu/Thông báo trúng thầu) | Giá trúng thầu (VND) | 3 bảng báo giá | Giá kê khai nghị định 98 | Giá BHXH công bố
1 | VT.22.1 | Bơm kim tiêm 5ml/cc | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc, kim các cỡ, ép vỉ VIKIMCO | B | 5 | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 5ml, cỡ kim 23Gx1”, 25Gx1", 25Gx5/8". có nắp đậy. píttông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm đóng gói trong túi riêng và ép vỉ đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không độc tố, không chất gây sốt. | Ống | 30000
2 | VT.22.2 | Bơm kim tiêm 3ml/cc | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | B | 6 | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 3ml, cỡ kim 23Gx1",25Gx1", 25Gx5/8". có nắp đậy, píttông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không độc tố, không chất gây sốt. | Cây (hộp/100) | 10000
3 | VT.22.3 | Bơm kim tiêm 10ml/cc | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | B | 5 | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 10ml, Cỡ kim 23Gx1”, 25Gx1", có nắp đậy, píttông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không độc tố, không chất gây sốt. | Ống | 9600
4 | VT.22.4 | Bơm kim tiêm 20ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | B | 5 | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 20ml, cỡ kim 23Gx1", có nắp đậy, píttông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không độc tố, không chất gây sốt. | Cây (hộp/50 cái) | 2500
5 | VT.22.5 | Phin lọc Bạch Cầu truyền Hồng Cầu | BioR 02 plus BS PF | B | 3 | Cấu hình bộ kit : + 02 đầu cắm Spike kết nối với các túi chế phẩm. + 01 đầu Luer-Lock kết nối với bệnh nhân. + 01 lưới lọc thô kích thước 200 micron. + 01 màng lọc, chất liệu sợi lọc PE không dệt. + 01 thanh cuộn điều chỉnh tốc độ lọc. + Tích hợp van xả khí giúp làm trống bộ lọc để tối đa hóa thể tích hồng cầu truyền cho bệnh nhân. - Tiệt trùng bằng tia gamma. - Không chứa Latex. - Sử dụng cho lọc lên tới 02 đơn vị khối hồng cầu. - Yêu cầu tối thiểu cho chế phẩm sau lọc : + Lượng bạch cầu tồn dư trung bình : < 0.2x10^6. + Khối lượng hồng cầu trung bình được bảo toàn sau khi lọc : >90%. | Bộ (40 cái/thùng) | 10
6 | VT.22.6 | Kim tiêm vô trùng sử dụng một lần | Kim tiêm vô trùng sử dụng một lần kim các cỡ, Vikimco | B | 5 | Đế kim được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Cỡ kim 18Gx1 1/2", 20Gx1/2", 22Gx1 1/2", 25Gx1", 23Gx1", 25Gx5/8", 26Gx1/2" (kim sắc bén, không bị oxi hóa). Sản phẩm đóng gói dạng ép vỉ đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không độc tố, không chất gây sốt. | Cây (Gói/cây) | 6000
7 | VT.22.7 | Lam kính mờ | Lam kính mờ 7105 | A | 6 | • Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”) • Vật liêu cấu thành: kính. Loại nhám. | Hộp/72 cái | 15
8 | VT.22.8 | Găng tay Không Tiệt Trùng | Găng tay khám có bột | A | 5 | Chiều dài: 240mm min Hàm lượng bột: 10mg/dm2 Hàm lượng protein: 200μg/dm2 Sức kéo: Trước lão hóa: 6N min Sau lão hóa: 6N min | Cặp (hộp 50) | 30000
9 | VT.22.9 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 6.5;7;7.5 | Găng tay tiệt trùng số 7; 7.5 | A | 5 | Chiều dài: 280+/-5 min Hàm lượng bột: 10mg/dm2 Hàm lượng protein: 200μg/dm2 Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min Sau lão hóa: 18Mpa min | Cặp (hộp 50) | 500
10 | VT.22.10 | Băng keo cá nhân (28/10/2022) | Băng keo cá nhân 2cm x 6cm | A | 6 | Sản phẩm giúp bảo vệ mặt vết thương, giảm sự tiếp xúc với các yếu tố gây bẩn vết thương. Kích thước 20mmx60mm, hộp 102 miếng | Miếng (hộp 102 miếng) | 68100
11 | VT.22.11 | Bông cắt miếng y tế 3cm x 3cm- 1kg TT | Bông cắt miếng y tế 3cm x 3cm- 1kg TT | A | 5 | - Nguyên liệu: Bông xơ tự nhiên 100% , đã qua quá trình loại bỏ chất béo và tẩy trắng nên có khả năng thấm hút tốt, bề mặt màng mịn, trơn láng, giảm thiểu tối đa xơ thừa. bông được tẩy bằng công nghệ tích hợp thân thiện mội trường, không tẩy bắng Clo, tốc độ thấm hút ≤8s. | Kg (1kg/gói) | 40
12 | VT.22.12 | Dây truyền máu 20 giọt Amsino không kim IS2101TH_NST (10/12/2022) | Blood Transfusion Set IS2101TH_NST | B | 4 | 1. Dây truyền máu 20 giọt/ml, dài 150cm, chất liệu PVC, Non-Pyrogen, trong suốt dễ quan sát. 2. Màng lọc siêu nhỏ, kích thước lỗ lọc 200um, van thoát khí an toàn 3. Đường kính dây 3mm 4. Bộ dây chịu được áp lực 50Kpa, không rò rỉ khí 5. Bộ chỉnh giọt trơn, mượt, có móc để treo dây 6. Đầu nối spin lock, giúp kết nối chắc chắc và tháo dễ dàng bằng 1 tay | Cái (50 cái/hộp) | 2000
13 | VT.22.13 | Dây truyền dịch 20 giọt | Dây truyền dịch | B | 5 | Có bầu tiêm thuốc, kim tiêm 21G x 1.5", van lọc khí, màng lọc dịch , dây dài ≥150cm, chất liệu PVC y tế, tiệt trùng bằng khí EO, ISO | Bộ (G/1 bộ) | 5000
14 | VT.22.14 | Khóa 3 ngã có dây dài 25cm | Khóa 3 ngã có dây nối 25 - 50 cm | A | 4 | Không nứt gãy, rò rỉ khi truyền với nhũ dịch hay các loại thuốc. Kết nối dễ dàng và nhanh chóng với kim luồn tĩnh mạch ngoại biên hay trung tâm, hay một hệ thống truyền tĩnh mạch | Cái (G/1 cái) | 1000
15 | VT.22.15 | kim chọc hút tủy xương dùng 1 lần | Kim chọc hút tủy xương, của hãng Biomedical dùng một lần. Mã 0BIxxyy/zzz 0BIPxxyy/zzz 0BIExxyy/zzz 0BILxxyy/zzz 0BILExxyy/zzz | B | 3 | Có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của kim. Có đầu khóa để nối với syringe Đảm bảo tiệt trùng Có loại có lỗ bên để hút tủy dễ dàng | Cây (mỗi cái trong bao vô trùng) | 200
16 | VT.22.16 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | B | 5 | Catheter được làm bằng chất liệu FEP. Đầu kim vát 3 mặt. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm & lưu được trong mạch máu đến 72 giờ. Thành kim mỏng, có Luer lock , Cỡ kim 18G/20G/22G/24G. Tốc độ dòng chảy khác nhau tuỳ thuộc vào số kim, Kích thước đạt tiêu chuẩn quốc tế. | Cái (G/1 cái) | 1700
17 | VT.22.17 | Băng keo lụa | Băng keo lụa (2,5cm x 5m) | A | 5 | Băng lụa màu trắng, dùng để cố định và bảo vệ miếng gạc, catheters, ống sonde….., dễ dàng xé băng bằng tay theo chiều dọc và chiều ngang. Kích thước 2.5cmx5m | Cuộn (hộp/24 cuộn) | 750
18 | VT.22.18 | Tube EDTA K2 (01/11/2022) | MDL EDTA Tubes 2ml | A | 6 | Ống nghiệm chứa máu có chất kháng đông EDTA K2, dùng cho xét nghiệm công thức máu, HbA1C. Kích thước 12*75mm Thể tích hút mẫu 2ml, thể tích ống 5ml Nhựa PP chánh phẩm không lẫn tạp chất Ống chịu được lực quay ly tâm gia tốc 5000 vòng/phút. Nắp nhựa màu xanh dương | Ống (100 ống/khay, 2400 cái/thùng) | 37000
19 | VT.22.19 | Tube Citrat 2ml (01/11/2022) | MDL Citrate Tubes | A | 5 | Ống nghiệm chứa máu có chất chống đông citrate 3.8%, dùng cho xét nghiệm đông máu. Kích thước 12*75mm Thể tích mẫu 1.8 ml Nhựa PP chánh phẩm không lẫn tạp chất, không chất bôi trơn. Ống chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3000 và 5000 vòng/phút trong 10 phút Nắp màu xanh lá Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 cái/ thùng | Ống (100 ống/khay, 2400 cái/thùng) | 2500
20 | VT.22.20 | Tube Serum hạt nhỏ nắp đỏ (01/11/2022) | MDL Serum Tubes (4ml) | A | 5 | Ống nghiệm chứa máu có hạt nhựa Polystryen bên trong dùng tách huyết thanh. Kích thước 12*75mm Thể tích ống 5ml, thể tích mẫu 4ml Nhựa PP chánh phẩm không lẫn tạp chất Ống chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3000 và 5000 vòng/phút trong 10 phút Nắp màu đỏ Đóng gói: 500 ống/ gói, 2500 cái/ thùng | Ống (500 ống/gói, 2500 ống/thùng) | 32000
21 | VT.22.21 | Tube Heparin | Ống nghiệm heparin 2ml | A | 5 | Kích thước ống:12x75mm,13x75mm (cho thể tích 5ml). Màu nắp, nhãn ống: Đen hoặc Xanh lá (màu nắp nhãn tùy theo nhu cầu từ người sử dụng). Nắp thường. Hóa chất: LITHIUM HEPARIN hoặc SODIUM HEPARIN. Dung tích máu: 2ml có vạch định mức. | Ống (khay 100 ống) | 5000
22 | VT.22.22 | Ống nghiệm lấy máu chân không, chứa chống đông EDTA K2 2ml | Ống nghiệm lấy máu chân không, chứa chống đông EDTA K2 2ml | A | 6 | Chất liệu nhựa PET, trong suốt, kích thước tube 13 x 75 mm, thể tích 2ml, bên trong được tráng chất chống đông EDTA K2 dạng phun sương trên thành ống | Cái | 58500
23 | VT.22.23 | Ống nghiệm lấy máu chân không Clot Activator 4ml | Ống nghiệm Serum chân không 4ml | A | 6 | Chất liệu nhựa PET, kích thước tube 13 x 75 mm, thể tích 4ml, bên trong được tráng lớp hoạt chất micronized silica dạng phun khô | Cái | 58500
24 | VT.22.24 | Ống nghiệm lấy máu chân không, chứa chống đông EDTA K3 6ml | Ống nghiệm lấy máu chân không, chứa chống đông EDTA K3 6ml | A | 3 | 1. Đặc tính chung - Ống nghiệm chân không EDTA K3 được sử dụng để lấy máu cho các xét nghiệm huyết học. - Ống có thể được sử dụng để làm các xét nghiệm lâm sàng trên huyết tương. - Ống nghiệm làm bằng vật liệu Polyethylene Terephthalate (PET) trong suốt, chống sốc, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản và xét nghiệm. - Nắp ống gồm 2 phần: + Phần nút cao su butyl để duy trì chân không, dễ dàng cắm kim xuyên qua. + Phần nắp nhựa PE để bảo vệ, chống nứt vỡ, có rãnh nhỏ không bị trơn, trượt tay khi thao tác. Không bật nắp khi ly tâm. - Nhãn được dính trên thành ống có kích thước 40 x 20 mm với mục đích ghi: nhãn hiệu, mã REF, lô và ngày hết hạn, ký hiệu (vô trùng R, IVD, CE và đơn vị sử dụng), vạch định thể tích, màu sắc mã vạch, tên nhà sản xuất. - Ống đã được tiệt trùng theo phương pháp tiệt trùng bằng tia Gamma. 2. Thông số kỹ thuật - Ống nghiệm có đường kính ngoài 13 mm và chiều dài ống 100 mm. - Hoạt chất chống đông K3 EDTA dạng phun sương trên thành ống. - Lượng chất chống đông: 10,8 mg - Thể tích lấy mẫu chân không: 6 ml. - Thu huyết tương: ly tâm tốc độ 1300g trong 10 phút ở nhiệt độ 20 – 25 oC. | Cái | 85000
25 | VT.22.25 | Túi máu ba đỉnh -đỉnh 350 ml | Túi máu ba 350ml, loại đỉnh - đỉnh | C | 3 | 1. Đặc tính chung: Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp đậy không gây rỉ máu sau khi lấy đủ máu. Bộ phận bao đầu kim (Secuvam): Đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên sau quá trình lấy máu. Bộ phận lấy mẫu chân không (Vacuvam): Hệ thống kín và vô trùng, dễ dàng lấy mẫu trực tiếp bằng các ống nghiệm chân không. Túi chứa mẫu máu (Bactivam): giúp dễ dàng trong việc lấy mẫu, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Khóa kẹp trên đường ống lấy mẫu và thu thập máu thuận tiện cho việc điều chỉnh dòng chảy và tránh khí vào hệ thống. Van khóa dạng bẻ trên đường thu thập máu: ngăn chất chống đông (CPD) chảy ngược lên đầu kim, và vào túi mẫu, cũng như ngăn không khí lọt vào túi chứa và bảo quản thành phần máu. Mã số trên đường dây được khắc bằng laser tránh mờ khi vuốt dây. Sản phẩm cuối cùng sau khi thu thập và điều chế: huyết tương, khối hồng cầu và tiểu cầu cô đặc từ huyết tương giàu tiểu cầu. 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài đường ống thu thập máu: dài 1.350mm, trên đường ống có 10 đoạn mã số. Kích thước đường ống trên bộ túi: đường kính ngoài 3,0mm; đường kính ngoài 4,5mm. a. Túi 1: Túi chứa 49ml dung dịch chống đông CPD - Túi được sử dụng để chứa máu toán phần trước khi điều chế tách thành phần máu. - Thể tích túi: 500ml - Thể tích cho phép lưu trữ máu toàn phần: 350ml ± 10% - Chất liệu túi: PVC-DEHP - Chiều dài đường ống từ túi 1 đến chạc Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường ống có 3 đoạn mã số b. Túi 2: Túi chứa 80ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM - Túi được sử dụng để chứa và bảo quản huyết tương sau khi điều chế tách thành phần máu. - Dung dịch SAGM giúp bảo quản khối hồng cầu lên đến 42 ngày ở 4oC - Thể tích túi: 300ml - Chất liệu túi: PVC-DEHP - Chiều dài đường ống từ túi 2 đến chạc Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường ống có 3 đoạn mã số c. Túi 3: Túi rỗng - Túi được sử dụng để chứa và bảo quản tiểu cầu sau khi điều chế tách thành phần máu. - Bảo quản tiểu cầu lên đến 5 ngày - Thể tích túi: 400ml - Chất liệu túi: PVC-TOTM - Chiều dài đường ống từ túi 3 đến chạc Y nối ba túi: dài 300mm, trên đường ống có 3 đoạn mã số | Túi | 38970
26 | VT.22.26 | Kim gây tê tủy sống G18/ 20G/ 21G/ 22G/ 25G/ 27G (10/12/2022) | NIPRO SPINAL NEEDLE G18/ 20G/ 21G/ 22G/ 25G/ 27G | C | 3 | 1. Đầu kim Quincke 3 mặt vát, bén, giảm nguy cơ tụ máu dưới màng cứng 2. Đường kính ngoài tương ứng 1.25mm/ 0.9mm / 0.8mm/ 0.7mm/ 0.5mm/ 0.41mm, thành kim mỏng. 3. Đốc kim Polypropylene trong suốt dễ quan sát dịch não tủy, có nhiều rãnh ngang giúp cầm chắc chắn | Cái (25 cái/hộp) | 200
27 | HC.TBDC.22.1 | Cellpack DCL (DCL-300A) (10/12/2022) | Cellpack DCL (DCL-300A) | B | 4 | Hóa chất dùng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu, đo Hemoglobin, là dung dịch tạo dòng cho phương pháp đo tế bào dòng chảy. Ổn định trong vòng 60 ngày sau khi mở nắp. Thùng 20L | ml (20L x 1) | 500000
28 | HC.TBDC.22.2 | Sulfolyser (10/12/2022) | Sulfolyser | B | 1 | Hóa chất dùng để đo nồng độ hemoglobin trong máu bằng máy huyết học tự động. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L Hộp 1.5 L x 2. | ml (1.5L x 2) | 9000
29 | HC.TBDC.22.3 | Lysercell WNR (WNR-210A) (10/12/2022) | Lysercell WNR (WNR-210A) | B | 4 | Hóa chất dùng để đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.20%; Nonionic surfactant 0.10% Hộp 5L x 1 | ml (5L x 1) | 25000
30 | HC.TBDC.22.4 | Lysercell WDF (WDF-210A) (10/12/2022) | Lysercell WDF (WDF-210A) | B | 4 | Hóa chất dùng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17% Hộp 5L x 1 | ml (5L x 1) | 25000
31 | HC.TBDC.22.5 | Fluorocell WNR (10/12/2022) | Fluorocell WNR | B | 1 | Hóa chất dùng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Polymethine 0.005%; Ethylene Glycol 99.9% Hộp 82mL x 2 | ml (82 mL x 2) | 328
32 | HC.TBDC.22.6 | Fluorocell WDF (10/12/2022) | Fluorocell WDF | B | 1 | Hóa chất dùng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% Công nghệ: Đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang sử dụng laser bán dẫn Hộp 42mL x 2 | ml (42 mL x 2) | 420
33 | HC.TBDC.22.7 | Cellclean Auto (10/12/2022) | Cellclean Auto | A | 1 | Dung dịch kiềm mạnh dùng để tẩy bỏ các chất phản ứng trên hệ thống huyết học. Thành phần: Sodium Hypochloride 5.0% Hộp 4mL x 20 | ml (4mL x 20) | 80
34 | HC.TBDC.22.8 | XN Check Level 1(10/12/2022) | XN Check Level 1 | B | 1 | Dung dịch nội kiểm huyết học mức 1. Hộp 3.0mL x 1. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C Công nghệ đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang sử dụng laser bán dẫn. | ml (3.0 mL x 1) | 6
35 | HC.TBDC.22.9 | XN Check Level 2 (10/12/2022) | XN Check Level 2 | B | 1 | Dung dịch nội kiểm huyết học mức 2. Hộp 3.0mL x 1. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C Công nghệ đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang sử dụng laser bán dẫn. | ml (3.0 mL x 1) | 6
36 | HC.TBDC.22.10 | XN Check Level 3 (10/12/2022) | XN Check Level 3 | B | 1 | Dung dịch nội kiểm huyết học mức 3. Hộp 3.0mL x 1. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C Công nghệ đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang sử dụng laser bán dẫn. | ml (3.0 mL x 1) | 6
37 | HC.HG.22.1 | Hóa chất điện di Hb trên Minicap (Minicap Hemoglobin) | 2207 MINICAP HEMOGLOBIN(E) | B | 3 | _Bộ hóa chất phân tách các hemoglobin bình thường (A, A2 và F) ở các mẫu máu người và phát hiện các biến thể hemoglobin chính (S, C, E và D) thông qua công nghệ điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm (pH 9,4) trên hệ thống 2 đầu di _Không nhiễu với triglycerid ≤15.57 g/dL, bilirubin ≤ 27.7 mg/dL, hay 473 μmol/L. | Hộp (2 x 250 ml) | 2
38 | HC.HG.22.2 | Dung dịch rửa dùng cho máy điện di (Minicap Flex Piercing Capiclean hoặc tương đương) | 2251 MINICAP FLEX PIERCING CAPICLEAN | A | 3 | _Hóa chất vệ sinh đầu dò mẫu trên thiết bị tự động điện di mao quản 2 đầu di. | Hộp (1 x 25 ml) | 1
39 | HC.SH1.22.1 | Hóa chất xét nghiệm Acid Uric | URIC ACID | B | 3 | Xét nghiệm Acid Uric được dùng để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu người. Phương pháp: Uricase | Hộp (1300 test) | 3
40 | HC.SH1.22.2 | Hóa chất xét nghiệm Albumin BCG | ALBUMIN BCG | B | 3 | Hóa chất xét nghiệm để định lượng Albumin huyết thanh/ huyết tương, . Phương pháp: Xanh Bromcresol | Hộp (2607 test) | 1
41 | HC.SH1.22.3 | Hóa chất xét nghiệm Alanine Aminotransferase | Alanine Aminotransferase | B | 3 | Xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT) được dùng để định lượng alanine aminotransferase trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp sử dụng: NADH (không có P-5'-P) | Hộp (3621 test) | 1
42 | HC.SH1.22.4 | Hóa chất xét nghiệm ASPARTATE AMINOTRANSFERASE | Aspartate Aminotransferase | B | 3 | Xét nghiệm Aspartate Aminotransferase (A-AST) được sử dụng để định lượng aspartate aminotransferase trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp sử dụng: NADH (có P-5'-P) | Hộp (3621 test) | 1
43 | HC.SH1.22.5 | Hóa chất xét nghiệm Direct Bilirubin | Direct BILIRUBIN | B | 3 | Xét nghiệm Bilirubin trực tiếp này được sử dụng để định lượng bilirubin trực tiếp có trong huyết thanh hay huyết tương của người. Phương pháp: Phản ứng Diazo | Hộp (hộp/10 bộ/2000 test) | 1
44 | HC.SH1.22.6 | Hóa chất xét nghiệm Total Bilirubin | Total BILIRUBIN | B | 3 | Hóa chất sử dụng để định lượng bilirubin toàn phần có trong huyết thanh, huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh. Phương Pháp: Muối Diazonium | Hộp (hộp/10 bộ/2750 test) | 1
45 | HC.SH1.22.7 | Hóa chất pha loãng mẫu điện cực | ICT (Na+, K+, CL-) Sample Diluent (ICT Sample Diluent) | B | 1 | Hóa chất được sử dụng để định lượng natri, kali và clorua có trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp: pha loãng điện cực chọn lọc ion (Gián tiếp) | Hộp (10 chai x 93 ml | 1
46 | HC.SH1.22.8 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | CHOLESTEROL | B | 3 | Xét nghiệm dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp : Enzyme | Hộp (3032 test) | 1
47 | HC.SH1.22.9 | Hóa chất xét nghiệm CREATININE | CREATININE | B | 3 | Xét nghiệm creatinine được sử dụng để xác định nồng độ creatinine trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Độ ổn định của thuốc thử là 5 ngày nếu thuốc thử đã mở nắp và trên hệ thống máy( điều kiện 2-8 độ C) Phương pháp: Kinetic Alkaline Picr | Hộp/1875 test | 2
48 | HC.SH1.22.10 | Hóa chất xét nghiệm Gamma- Glutamyl Transferase | GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE | B | 3 | Xét nghiệm Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) được dùng để định lượng gamma-glutamyl transferase trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Cơ chất L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide Thời gian ổn định sau khi mở nắp là từ 25 ngày trở lên ở điều kiện 2 đến 8 độ C | Hộp (1500 test) | 1
49 | HC.SH1.22.11 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Glucose | B | 3 | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Glucose (đường) trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người hoặc dịch não tủy (CSF). Phương pháp: Hexokinase/G-6-PDH | Hộp (1500 test) | 2
50 | HC.SH1.22.12 | Hóa chất xét nghiệm Ultra HDL | Ultra HDL | B | 3 | Xét nghiệm Ultra HDL (UHDL) được sử dụng để định lượng cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Accelerator Selective Detergent | Hộp (1440 test) | 1
51 | HC.SH1.22.13 | Chất hiệu chuẩn chung cho xét nghiệm HDL, LDL, Tryglyceric | Lipid Multiconstituent Calibrator | B | 3 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm HDL chạy trên máy sinh hóa. | Hộp (6 chai x 1ml) | 1
52 | HC.SH1.22.14 | Hóa chất xét nghiệm C- Reactive Protein | CRP Vario | B | 1 | Xét nghiệm định lượng C-reactive Protein. Phương pháp: Đo độ đục/Đo độ đục miễn dịch. | Hộp (600 test) | 1
53 | HC.SH1.22.15 | Hóa chất xét nghiệm Transferrin | TRANSFERRIN | B | 3 | Xét nghiệm để định lượng transferrin trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp : đo độ đục miễn dịch | Hộp (391 test) | 1
54 | HC.SH1.22.16 | Chất hiệu chuẩn chung cho các xét nghiệm protein đặc biệt | Specific Proteins Multiconstituent Calibrator | B | 3 | Hóa chất hiệu chuẩn các xét nghiệm IgA, IgG, IgM C3, C4, Transferrin | Hộp (5 chai x 1 ml) | 1
55 | HC.SH1.22.17 | Hóa chất xét nghiệm Triglyceride | TRIGLYCERIDE | B | 3 | Xét nghiệm để định lượng triglyceride trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Glycerol Phosphate Oxidase | Hộp (3032 test) | 1
56 | HC.SH1.22.18 | Chất hiệu chuẩn chung albumin, calcium, cholesterol , Sắt … | Multiconstituent Calibrator | B | 3 | Hóa chất chuẩn (calibrator) cho các xét nghiệm sinh hóa. | Hộp (6 chai x 5 ml) | 1
57 | HC.SH1.22.19 | Dung dịch rửa máy hằng ngày máy sinh hóa | Water Bath Additive | B | 3 | Dung dịch hỗ trợ máy. | Hộp (2 chai x 500 ml) | 2
58 | HC.SH1.22.20 | Hóa chất rửa axit máy sinh hóa | Acid Wash | B | 3 | Hóa chất hỗ trợ (cho module Sinh Hóa). | Hộp (2 chai x 500 ml) | 3
59 | HC.SH1.22.21 | Nước rửa kiềm máy sinh hóa | ALKALINE WASH Solution | B | 3 | Hóa chất hỗ trợ (cho module Sinh Hóa). | Hộp (2 chai x 500 ml) | 3
60 | HC.SH1.22.22 | Chíp ion đồ | ICT module | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Bộ phận chip ion đồ dùng trên máy sinh hóa | Hộp (1 cái) | 1
61 | HC.SH2.22.1 | Dung dịch tham chiếu cho xét nghiệm điện giải | ICT Reference Solution | B | 1 | Là dung dịch hỗ trợ chạy ion đồ. | Hộp (2 x 2 L/hộp) | 2
62 | HC.SH2.22.2 | Calcium | Calcium | B | 1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium. Phương pháp: Arsenazo III | Hộp (1500 test/hộp) | 1
63 | HC.SH2.22.3 | Iron | Iron | B | 1 | Xét nghiệm được dùng để đo màu trực tiếp của sắt không tách đạm trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp : Ferene | Hộp (918 test/hộp) | 1
64 | HC.SH2.22.4 | Total protein | Total protein | B | 1 | Xét nghiệm Protein toàn phần được dùng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh hay huyết tương người. Phương pháp: Biuret Thời gian ổn định sau khi mở nắp là từ 20 ngày trở lên ở điều kiện 2 đến 8 độ C. | Hộp (10 x 84 ml/hộp) | 1
65 | HC.SH2.22.5 | Urea Nitrogen Reagent kit | UREA NITROGEN | B | 1 | Xét nghiệm Urea Nitrogen được dùng để định lượng urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu người. Phương pháp: Urease Độ ổn định của thuốc thử là 25 ngày nếu thuốc thử đã mở nắp và trên hệ thống máy(điều kiện 2 đến 8 độ C) | Hộp/ (5 x 10ml và 5 x 12ml) | 1
66 | HC.SH2.22.6 | Detergent A | Detergent A | B | 1 | Hóa chất hỗ trợ (cho module Sinh Hóa). | Hộp (2 x 500 ml/hộp) | 3
67 | HC.SH2.22.7 | QC chung sinh hóa mức 1 Technopath MCC - Multichem S Plus Level 1 (Assayed) | Multichem S Plus (Assayed) Level 1 | B | 1 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Hộp (12 x 5ml/hộp) | 1
68 | HC.SH2.22.8 | QC chung sinh hóa mức 2 Technopath MCC - Multichem S Plus Level 2 (Assayed) | Multichem S Plus (Assayed) Level 2 | B | 1 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Hộp (12 x 5ml/hộp) | 1
69 | HC.SH2.22.9 | QC chung sinh hóa mức 3 Technopath MCC - Multichem S Plus Level 3 (Assayed) | Multichem S Plus (Assayed) Level 3 | B | 1 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa mức 3 | Hộp (12 x 5ml/hộp) | 1
70 | HC.XNMD.22.1 | Chất hiệu chuẩn định tính HBsAg | ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators | D | 1 | Mẫu chuẩn HBsAg Qualitative II Calibrator dùng để hiệu chuẩn cho XN định lượng và khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho kỹ thuật Hóa phát quang (Chemifl | Hộp (2 chai 4.0 ml) | 1
71 | HC.XNMD.22.2 | Hóa chất xét nghiệm định tính HBsAg | ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent kit | D | 1 | HBsAg Qualitative II là Xét nghiệm Miễn dịch Vi hạt Hóa phát quang (CMIA) để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Thời gian ổn định sau khi mở nắp là từ 29 ngày trở lên ở điều kiện 2 đến 8 độ C. | Hộp (100 tests) | 10
72 | HC.XNMD.22.3 | Hóa chất xét nghiệm anti HCV | Architect Anti-HCV Reagent Kit | D | 3 | Sử dụng công nghệ hóa phát quang Chemiflex | Hộp (100 tests) | 10
73 | HC.XNMD.22.4 | Chất hiệu chuẩn định tính HIV | Architect HIV Ag/Ab Combo Calibrator | D | 1 | Mẫu chuẩn HIV Ag/Ab Combo được dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính phát hiện cùng lúc kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương người. | Hộp (1 chai x 4.0 ml) | 1
74 | HC.XNMD.22.5 | Hóa chất xét nghiệm định tính HIV | Architect HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit | D | 1 | Là xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người type 1 và/hoặc type 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp xét ng | Hộp (100 tests) | 5
75 | HC.XNMD.22.6 | Hóa chất xét nghiệm Ferritin | ARCHITECT Ferritin Reagent Kit | B | 1 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để xác định sự hiện diện của ferritin trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ CMIA với quy trình xét nghiệm linh hoạt Chemiflex . | Hộp (100 tests) | 15
76 | HC.XNMD.22.7 | Dung dịch rửa dùng trên máy miễn dịch | Architect Concentrated Wash Buffer | B | 1 | Chất rửa máy chứa dung dịch muối đệm phosphate | Hộp (4 chai x 975 ml) | 4
77 | HC.XNMD.22.8 | Dung dịch Trigger chạy trên máy miễn dịch | Architect Trigger Solution | B | 1 | Dung dịch phản ứng cho xét nghiệm sử dụng cho kỹ thuật Hóa phát quang (Chemiflex). | Hộp (4 chai x 975 ml) | 2
78 | HC.XNMD.22.9 | Dung dịch Pre- Trigger chạy trên máy miễn dịch | Architect Pre-Trigger Solution | B | 1 | Dung dịch tiền xử lý. | Hộp (4 chai x 975 ml) | 2
79 | HC.XNMD.22.10 | Cóng phản ứng | Architect Reaction Vessels | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Vật tư tiêu hao hỗ trợ trong quá trình xét nghiệm. | Hộp (4000 cái) | 4
80 | HC.DM.22.1 | SynthASil | HemosIL SynthASil | C | 1 | Hóa chất dùng để XN thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. Dạng Lỏng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 10 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy (ACL TOP) , ≥ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy (ACL Classic) | Hộp (hộp/5 x 10 ml + 5 x 10 ml) | 2
81 | HC.DM.22.2 | Hóa chất đo thời gian PT dành cho máy phân tích đông máu (15/12/2022) | HemosIL RecombiPlasTin 2G | C | 1 | Hóa chất dùng để XN thời gian PT, ISI ≤ 1,05. Dạng Bột khô và chất đệm pha loãng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 10 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C và ≥ 4 ngày ở 15 độ C trên máy | Hộp (hộp/5 x 20 ml + 5 x 20 ml) | 2
82 | HC.DM.22.3 | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen, theo phương pháp Clauss trên máy phân tích đông máu hoặc tương đương (15/12/2022) | HemosIL Fibrinogen-C | B | 1 | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen-Clauss. Dạng Bột khô. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 3 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 1 tháng nhiệt độ -20 độ C, , ≥ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy (ACL TOP), ≥ 8 giờ nhiệt độ 15 độ C trên máy (ACL Classic) | Hộp (hộp/ 10 x 2ml) | 3
83 | HC.DM.22.4 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động (15/12/2022) | ACL TOP Cuvettes | A | 3 | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng nhựa rắn 4 cóng liền khối trên một thanh. | Hộp (Hộp/2400 cuvette) | 3
84 | HC.DM.22.5 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động hoặc tương đương (15/12/2022) | HemosIL Cleaning solution | A | 1 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần Acid clohydric 100 mmol/L. Dạng Lỏng. | Hộp (Hộp/1 x 500 ml) | 18
85 | HC.DM.22.6 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động hoặc tuơng đương (15/12/2022) | Critical Care/ HemosIL Cleaning agent | A | 1 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần dung dịch natri hypoclorit chứa < 5% clo tồn tại. Dạng Lỏng. | Hộp (hộp/1 x 80 ml) | 2
86 | HC.DM.22.7 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động (15/12/2022) | HemosIL Rinse solution | A | 1 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động. Thành phần 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride (Methylisothiazolinone hydrochloride)< 0.005 %. Dạng Lỏng. | Bình (bình/1 x 4000 ml) | 25
87 | HC.VS.22.1 | Chai cấy máu hiếu khí người lớn | Aerobic Blood Culture Bottle | A | 4 | Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, SPS 0.2g/l. Tương thích hệ thống cấy máu tự động DL. | Chai | 120
88 | HC.NK.22.1 | Chương trình ngoại kiểm Đông máu | RIQAS Coagulation (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Đông Máu) | A | 3 | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn | Hộp (hộp/6 x 1 ml) | 1
89 | HC.NK.22.2 | Chương trình ngoại kiểm Huyết học | RIQAS Monthly Haematology (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Huyết Học) | A | 3 | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm.Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Hộp (hộp/3 x 2 ml) | 2
90 | HC.NK.22.3 | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa | RIQAS Monthly General Clinical Chemistry (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Sinh Hóa) | A | 3 | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Hộp (hộp/6 x 5 ml) | 1
91 | HC.FL1.22.1 | CD34 (8G12) PERCP | CD34 (8G12) PERCP | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG1, clone: 8G12, gắn màu PerCP Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Hộp (hộp/50 test) | 4
92 | HC.FL1.22.2 | CD19 PE Cy7 | CD19 PE Cy7 | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: SJ25C1, gắn màu huỳnh quang PE-Cy7 Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test, bảo quản 2-8oC | Hộp (hộp/100 test) | 1
93 | HC.FL1.22.3 | CD22 PE | CD22 PE | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG2b, κ; clone: S-HCL-1; gắn màu PE Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Hộp (hộp/100 test) | 1
94 | HC.FL1.22.4 | CD3 APC-H7 SK7 | CD3 APC-H7 SK7 | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG1; clone: SK7; gắn màu APC-H7 Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Hộp (hộp/100 test) | 1
95 | HC.FL1.22.5 | CD20 V450 | CD20 V450 | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG1, clone: L27, gắn màu V450 Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Hộp (hộp/100 test) | 1
96 | HC.FL1.22.6 | Anti-Myeloperoxidase (5B8) FITC | Anti-Myeloperoxidase (5B8) FITC | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG1, κ, clone: 5B8, gắn màu huỳnh quang FITC Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test, bảo quản 2-8oC | Hộp(hộp/50 test) | 2
97 | HC.FL1.22.7 | ANTI-TDT FITC | ANTI-TDT FITC | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone: E17-1519, gắn màu FITC Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Hộp (hộp/50 test) | 2
98 | HC.FL1.22.8 | CD117(104D2) PE-CyTM7 | CD117(104D2) PE-CyTM7 | B | 3 | -CD117 clone 104D2, kháng thể mouse BALB / c IgG1, kappa gắn màu PE-Cy™7 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Hộp (hộp/100 test) | 3
99 | HC.FL1.22.9 | BD Pharmigen™ PE Mouse Anti-Human CD79a | BD Pharmigen™ PE Mouse Anti-Human CD79a | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | - CD79a, clone: HM47, kháng thể Mouse IgG1, κ, gắn màu PE - Đóng gói: 100 test | Hộp (hộp/100 test) | 1
100 | HC.FL1.22.10 | CD7 (M-T701) APC | CD7 (M-T701) APC | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG1, kappa, clone M-T701, gắn màu APC. Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Hộp (hộp/100 test) | 1
101 | HC.FL1.22.11 | CD10 APC HI10a 1 | CD10 APC HI10a 1 | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG1, clone: HI10a, gắn màu APC Đóng gói dạng dung dịch, 100 Test | Hộp (hộp/100 test) | 1
102 | HC.FL1.22.12 | CD 11b APC | CD 11b APC | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG2a, kappa, clone: D12; gắn màu APC | Hộp (hộp/100 test) | 1
103 | HC.FL1.22.13 | CD14 (MɸP9) FITC | CD14 (MɸP9) FITC | C | 3 | - CD14 clone MɸP9, kháng thể Mouse BALB/c IgG2b, κappa, gắn màu huỳnh quang FITC - Bảo quản : dạng dung dịch, 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy phân tích dòng chảy tế bào của BD FACS | Hộp(hộp/100 test) | 1
104 | HC.FL1.22.14 | Glycophorin A PE | Glycophorin A PE | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG2b, clone: GAR-2(HIR-2), gắn màu PE Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Hộp (Hộp/50 test) | 2
105 | HC.FL1.22.15 | ANTI-LAMBDA PE RUO | ANTI-LAMBDA PE RUO | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG1, clone: 1-155-2, gắn màu PE Đóng gói dạng dung dịch, 50 Tes | Hộp (hộp/50 test) | 1
106 | HC.FL1.22.16 | ANTI-KAPPA FITC | ANTI-KAPPA FITC | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Kháng thể mouse IgG1, clone: TB28-2, gắn màu FITC Đóng gói dạng dung dịch, 50 Test | Hộp (hộp/50 test) | 1
107 | HC.FL1.22.17 | V450 Mouse Anti- Human CD | V450 Mouse Anti- Human CD | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | - CD3, clone: UCHT1, Kháng thể Mouse (BALB/c) IgG1, κ, gắn màu V450 - Đóng gói: 120 test | Hộp (hộp/120 test) | 1
108 | HC.FL1.22.18 | BD FACS Lysing Solution l0X (BD FACS™ Lysing Solution) | BD FACS Lysing Solution l0X (BD FACS™ Lysing Solution) | B | 1 | - Ly giải các tế bào hồng cầu sau khi nhuộm huỳnh quang trực tiếp tế bào máu ngoại vi của người với các kháng thể đơn dòng - Dung dịch nồng độ 10X, thành phần: 30.0% diethylene glycol, 9.99% formaldehyde, 3.51% methanol - Quy cách: lọ 100mL, 2000 test cho chu trình thử nghiệm lyse/no wash, 500 test cho chu trình lyse/wash | Hộp (hộp/100 ml) | 2
109 | HC.FL1.22.19 | FACS Clean Solution | FACS Clean Solution | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Thành phần:Hypochlorous acid, sodium salt (1:1), Sodium hydroxide (Na(OH)) | Thùng (thùng/5 lít) | 4
110 | HC.FL1.22.20 | BD FACSTM Shutdown Solution | BD FACS™ Shutdown Solution | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Thành phần: Ethanol, 2-phenoxy- (0 - 0.1%) | Thùng (thùng/5 lít) | 5
111 | HC.FL1.22.21 | BD FACSFlowTM Sheath Fluid | BD FACSFlow™ Sheath Fluid | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Thành phần: Sodium fluoride (NaF) (0 - 0.1%) | Thùng (thùng/20 lít) | 5
112 | HC.FL1.22.22 | CD45 (2D1) V500-C | CD45 (2D1) V500-C | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | - CD45 clone 2D1, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κappar, gắn màu huỳnh quang BD HorizonTM V500-C - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Hộp (hộp/100 test) | 5
113 | HC.FL2.22.1 | CD13 PE CE (CD13 (L138) PE) | CD13 PE CE (CD13 (L138) PE) | B | 1 | - CD13 clone L138, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, κappar, gắn màu huỳnh quang APC - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Lọ (Lọ/100 test) | 1
114 | HC.FL2.22.2 | CD33 PerCP-Cy5.5 Clone P67.6 | CD33 (P67.6) PerCP-CyTM5.5 | B | 3 | - CD33 clone P67.6, kháng thể mouse BALB/c, IgG1, kappa, gắn màu PerCP-Cy™5.5 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACS | Lọ (lọ/50 test) | 2
115 | HC.FL2.22.3 | CD38 FITC HB-7 CE | CD38 (HB-7) FITC | B | 1 | - CD38 clone HB-7, kháng thể Mouse BALB/c IgG1, gắn màu huỳnh quang FITC - Bảo quản : dạng dung dịch, 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy phân tích dòng chảy tế bào của BD FACS | Lọ (lọ/50 test) | 2
116 | HC.FL2.22.4 | Anti-HLA-DR V450 CE (Anti-HLA-DR (L243) V450) | Anti-HLA-DR V450 CE (Anti-HLA-DR (L243) V450) | B | Nhóm 3 | - Anti-HLA-DR clone L243, kháng thể Mouse BALB/c IgG2a, κappar, gắn màu huỳnh quang BD HorizonTM V450 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích cho các dòng máy đo dòng chảy tế bào của BD FACS | Lọ (lọ/100 test) | 2
117 | HC.FL2.22.5 | Hu CD36 Horizon V450 CB38 | V450 Mouse Anti-Human CD36 | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | CD36, clone CB38, kháng thể Mouse IgM, κ, gắn màu V450. | Lọ (lọ/50 test) | 2
118 | HC.FL2.22.6 | ACSDiva CS&T IVD beads (BD FACSDiva™ CS&T Beads) | CS&T IVD Beads (BD FACSDiva™ CS&T Beads) | A | 1 | - Sử dụng để thiết lập máy, thực hiện QC hàng ngày và xác định cài đặt ứng dụng lyse / wash (LW) - Tương thích cho BD FACSCanto ™ II chạy phần mềm BD FACSDiva ™ - Thành phần: hạt bead trong PBS với BSA và 0,1% natri azide, bảo quản 2°C–8°C, tránh ánh sáng trực tiếp; thẻ mục tiêu MFI - Đóng gói: 50 tests/ lọ 3mL/hộp | Hộp (hộp/50 test) | 1
119 | HC.FL2.22.7 | BD IntraSure Kit | BD IntraSure Kit CE-IVD | B | 3 | - Thuốc thử cố định và ổn định tế bào để nhuộm các mục tiêu nội bào - Gồm 5 mL thuốc thử A (≤1% formaldehyde) và 2.5 mL thuốc thử B (chứa chất tẩy rửa) - Tương thích cho các máy đo dòng chảy tế bào BD FACS - Bảo quản: nhiệt độ phòng (20°C–25°C), không để đông đá và tránh ánh sáng - Quy cách: 50 test | Lọ (lọ/50 test) | 1
120 | HC.ATTM.22.1 | Anti A | Sbio Anti-A | D | 6 | 1. Công dụng: thuốc thử định nhóm máu A trong xét nghiệm Slide và Tube. 2. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng IgM đặc hiệu với kháng nguyên A trên hồng cầu 3. Đặc tính hiệu suất: Tính đặc hiệu: Kháng nguyên A 100% đối với A1 A2 4. Nhiệt độ bảo quản: 2-8 độ C 5. Độ bền sau khi mở nắp: 2-8 độ C trong 24 tháng nếu không bị tạp nhiễm 6. Quy cách: Lọ 10 ml | Lọ | 350
121 | HC.ATTM.22.2 | Anti B | Sbio Anti-B | D | 6 | 1. Công dụng: thuốc thử định nhóm máu B trong xét nghiệm Slide và Tube. 2. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng IgM đặc hiệu với kháng nguyên B trên hồng cầu 3. Đặc tính hiệu suất: Tính đặc hiệu: Kháng nguyên B 100%, phản ứng âm tính với kháng nguyên B tập nhiễm 4. Nhiệt độ bảo quản: 2-8 độ C 5. Độ bền sau khi mở nắp: 2-8 độ C trong 24 tháng nếu không bị tạp nhiễm 6. Quy cách: Lọ 10 ml | Lọ | 350
122 | HC.ATTM.22.3 | Anti D | Sbio Anti-D (IgM) | D | 6 | 1. Công dụng: thuốc thử định nhóm máu Rho (D) trong xét nghiệm Slide và Tube. 2. Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng IgM đặc hiệu với kháng nguyên D trên hồng cầu. 3. Đặc tính hiệu suất: Tính đặc hiệu: Kháng nguyên Rho (D) 100% 4. Nhiệt độ bảo quản: 2-8 độ C 5. Độ bền sau khi mở nắp: 2-8 độ C trong 24 tháng nếu không bị tạp nhiễm 6. Quy cách: Lọ 10 ml | Lọ | 250
123 | HC.ATTM.22.4 | AHG | Sbio Anti Human Globulin | D | 6 | 1. Công dụng: thuốc thử đa đặc hiệu cho xét nghiệm AHG (Coombs) trực tiếp và gián tiếp 7. Thành phần: Antibodies phát hiện các IgG và C3d ở người 8. Dạng sử dụng: chất lỏng 9. Nhiệt độ bảo quản: 2-8oC 10. Hạn sử dụng: 24 tháng 11. Độ bền sau khi mở nắp: 2-8oC trong 24 tháng | Lọ | 2
124 | HC.HPQ.22.1 | Hóa chất hiệu chứng HBSAg | ALINITY i HBsAg Qualitative II Controls | D | 3 | Sử dụng Công nghệ Xét nghiệm Hóa phát quang, chất phát quang Acridinium cho độ phát quang cao nhất. Lưu trữ trên hệ thống tới 30 ngày. Đảm bảo cho kết quả ổn định, tin cậy. Dùng phù hợp trên máy xét nghiệm Alinity | Hộp (hộp/2 x 8 ml) | 2
125 | HC.HPQ.22.2 | Hóa chất định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) | ALINITY i HBsAg Qualitative II Reagent Kit | D | 3 | Kỹ thuật xét nghiệm 2 bước rửa để giảm hiệu ứng Hook effects-(Âm tính giả do nồng độ kháng nguyên kháng thể cao).Sử dụng Công nghệ Xét nghiệm Hóa phát quang, chất phát quang Acridinium cho độ phát quang cao nhất. Đảm bảo cho kết quả ổn định, tin cậy. Dùng phù hợp trên máy xét nghiệm Alinity | Hộp (hộp /2 x 100 tests) | 96
126 | HC.HPQ.22.3 | Hóa chất hiệu chứng HIV Ag/Ab | ALINITY i HIV Ag/Ab Combo Controls | D | 3 | Sử dụng Công nghệ Xét nghiệm Hóa phát quang, chất phát quang Acridinium cho độ phát quang cao nhất. Lưu trữ trên hệ thống tới 30 ngày. Đảm bảo cho kết quả ổn định, tin cậy. Dùng phù hợp trên máy xét nghiệm Alinity | Hộp (hộp/4 x 8 ml) | 4
127 | HC.HPQ.22.4 | Hóa chất định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và / hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) | ALINITY i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit | D | Nhóm 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng công nghệ vi hạt hóa phát quang (CMIA). - Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99,9% | Hộp (hộp/2 x 100 tests) | 96
128 | HC.HPQ.22.5 | Hóa chất định tính kháng thể kháng Treponema Pallidum (TP) | Alinity i Syphilis Tp Reagent Kit (2 x 100 Tests) | D | 3 | Xét nghiệm miễn dịch hai bước để phát hiện định tính kháng thể kháng TP trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng công nghệ vi hoạt hóa phát quang (CMIA). - Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥99.94% | Hộp (hộp/2 x 100 tests) | 26
129 | HC.HPQ.22.6 | Hóa chất hiệu chứng Syphilis | Alinity i Syphilis Tp Controls | D | 3 | Sử dụng Công nghệ Xét nghiệm Hóa phát quang, chất phát quang Acridinium cho độ phát quang cao nhất. Lưu trữ trên hệ thống tới 30 ngày. Đảm bảo cho kết quả ổn định, tin cậy. Dùng phù hợp trên máy xét nghiệm Alinity | Hộp (hộp/2 x 8 ml) | 1
130 | HC.HPQ.22.7 | Hóa chất kích hoạt phản ứng CMIA | ALINITY Trigger Solution | A | 3 | Dung dịch được chứa trong can nhựa 975ml.. | Hộp (hộp/4 x 975 ml | 4
131 | HC.HPQ.22.8 | Nước rửa kim, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | ALINITY i-series Probe Conditioning Solution | B | 3 | Dung dịch bảo vệ kim được chứa trong 2 lọ nhựa 31.8ml. Bảo quản ở nhiệt độ 2°C-8°C | Hộp (hộp/2 chai x 31.8 ml) | 2
132 | HC.HPQ.22.9 | Hóa chất tiền xử lí kích hoạt phản ứng CMIA | ALINITY Pre-Trigger Solution | A | 3 | Dung dịch tiền xử lý được chứa trong can nhựa 975ml. | Hộp (hộp/4 x 975 ml | 1
133 | HC.HPQ.22.10 | Nước rửa sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch | ALINITY i-series Concentrated Wash Buffer | B | 3 | Dung dịch được chứa trong can nhựa 2L. Lưu trữ từ 15°C-30°C | Hộp (hộp/ 2 x 2L | 35
134 | HC.HPQ.22.11 | Cóng phản ứng (06/12/2022) | Alinity Reaction Vessels | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | Cóng phản ứng, chất liệu bằng PVC, được tiệt trùng | cái | 44000
135 | HC.NAT1.22.1 | Multi control cho 03 xét nghiệm HBVDNA, HCVRNA, HIVRNA | 05965390190 KIT T-SCRN MPX v2.0 CONTROL | D | 3 | Mẫu chứng, gồm 4 thành phần: - MPX M(+)C : < 0.001% RNA HIV-1 Nhóm M tổng hợp, < 0.001% DNA HBV tổng hợp, < 0.001% RNA HCV tổng hợp. - MPX O(+)C : < 0.001% RNA HIV-1 Nhóm O tổng hợp. - MPX 2(+)C : < 0.001% RNA HIV-2 tổng hợp. - MPX (-) C : Huyết tương người âm tính | Khay | 120
136 | HC.NAT1.22.2 | Kit xét nghiệm đồng thời 3 chỉ số HBVDNA, HCVRNA, HIVRNA | 05969484190 KIT s201 T-SCRN MPX v2.0 96T | D | 3 | - Là xét nghiệm định tính in vitro dùng để phát hiện trực tiếp: RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, và DNA HBV, trong huyết tương và huyết thanh người. Dùng để sàng lọc mẫu hiến máu. - Cho phép phát hiện đồng thời và phân biệt RNA HIV, RNA HCV và DNA HBV trong một xét nghiệm duy nhất. - Sử dụng một kỹ thuật chuẩn bị acid nucleic, được khuếch đại, phát hiện và phân biệt bằng cách sử dụng PCR. | Test | 2880
137 | HC.NAT1.22.3 | Dung dịch rửa máy | 04404220190 KIT COBAS T-SCRN WASH RGT | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | ml | 188700
138 | HC.NAT1.22.4 | Đơn vị xử lý mẫu phù hợp cho máy CAP/CTM48 hoặc tương đương | 03755525001 SPU | A | 6 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 2016
139 | HC.NAT1.22.5 | Đầu cone hút mẫu phù hợp cho máy cobas s201 nat | 03287343001 TIP-K 1,2MM/12X36 | A | 6 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 1728
140 | HC.NAT1.22.6 | Đầu côn có đầu lọc | Hamilton HIGH VOL CO-RE TIPS, FILTER, 1ml | A | 1 | * Thành phần: Chất liệu được làm từ nhựa dùng trong y tế. | Hộp (Hộp/3840 cái) | 3
141 | HC.NAT1.22.7 | Tube chứa DNA phù hợp cho máy CAP/CTM48 hoặc tương đương | 03137082001 TUBE-K BOX 12X96 | A | 6 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Tube | 1152
142 | HC.NAT1.22.8 | Tube chứa mẫu phù hợp cho máy CAP/CTM48 hoặc tương đương | 03137040001 TUBE-S BOX OF 12X24 AMPLIP | A | 6 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Tube | 2880
143 | HC.NAT2.22.1 | BOX 1 PROCLEIX ULTRIO ELITE ASSAY | BOX 1 PROCLEIX ULTRIO ELITE ASSAY | D | 1 | - Phát hiện các tác nhân vi rút (HIV-ARN 1 và 2, HCV-ARN, HBV-ADN) trong huyết thanh hoặc huyết tương. - Giới hạn phát hiện: HIV-1 ≤ 18 IU/ml; HIV-2: ≤ 10,4 IU/ml; HCV: ≤ 3,0 IU/ml; HBV: ≤ 4,3 IU/ml . . - Xét nghiệm được chỉ định sử dụng cho sàng lọc máu | Hộp (hộp/1000 tests) | 7
144 | HC.NAT2.22.2 | BOX 2 PROCLEIX ULTRIO ELITE ASSAY | BOX 2 PROCLEIX ULTRIO ELITE ASSAY | D | 1 | - Phát hiện các tác nhân vi rút (HIV-ARN 1 và 2, HCV-ARN, HBV-ADN) trong huyết thanh hoặc huyết tương. - Giới hạn phát hiện: HIV-1 ≤ 18 IU/ml; HIV-2: ≤ 10,4 IU/ml; HCV: ≤ 3,0 IU/ml; HBV: ≤ 4,3 IU/ml . . - Xét nghiệm được chỉ định sử dụng cho sàng lọc máu. | Hộp (hộp/1000 tests) | 7
145 | HC.NAT2.22.3 | BOX 3 PROCLEIX ULTRIO ELITE ASSAY | BOX 3 PROCLEIX ULTRIO ELITE ASSAY | D | 1 | - Phát hiện các tác nhân vi rút (HIV-ARN 1 và 2, HCV-ARN, HBV-ADN) trong huyết thanh hoặc huyết tương. - Giới hạn phát hiện: HIV-1 ≤ 18 IU/ml; HIV-2: ≤ 10,4 IU/ml; HCV: ≤ 3,0 IU/ml; HBV: ≤ 4,3 IU/ml . . - Xét nghiệm được chỉ định sử dụng cho sàng lọc máu. | Hộp (hộp/1000 tests) | 7
146 | HC.NAT2.22.4 | TARGET ENHANCER REAGENT | Target Enhancer Reagent | D | 1 | Thành phần có chứa Lithium hydroxide | Hộp (hộp/1000 tests) | 7
147 | HC.NAT2.22.5 | POSITIVE CALIBRATORS | Positive Calibrators | D | 1 | - Gồm 3 loại hóa chất : + HIV Positive Calibrator; + HCV Positive Calibrator; + HBV Positive Calibrator; | Hộp (hộp/3 x 15 ống x 2ml) | 2
148 | HC.NAT2.22.6 | NEGATIVE CALIBRATORS | Negative Calibrators | D | 1 | Mẫu chứng âm | Hộp (hộp/30 lọ x 2ml) | 1
149 | HC.NAT2.22.7 | PROCLEIX AUTO DETECT REAGENTS | Procleix Auto Detect Reagents | D | 1 | Chứa các thành phần sau: - Auto Detect 1: 1 x 245 mL - Auto Detect 2: 1 x 245 mL | Hộp (hộp/1000 tests) | 7
150 | HC.NAT2.22.8 | PROCLEIX ASSAY FLUIDS | Procleix Assay Fluids | D | 1 | Chứa các thành phần sau: - Wash Solution: 1 x 2,9 L - Oil: 1 x 260 mL - Buffer for Deactivation Fruid: 1 x 245 mL | Hộp (hộp/1000 tests) | 7
151 | HC.NAT2.22.9 | Típ nhựa có màng lọc 1000 µL cho máy Tecan SP dùng cho xét nghiệm NAT | 1000 µL LiHa Disposable Tips with Filter (Tecan standard, conductive) | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | -Phù hợp với quy trình của Viện | Cái (9600 Cái/hộp) | 19200
152 | HC.NAT2.22.10 | Típ nhựa có màng lọc 1,0 ML cho máy Panter dùng cho xét nghiệm NAT | Quearo T- 1000- B - LX tips | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | -Phù hợp với quy trình của Viện | Tip (2304 tip/hộp) | 11520
153 | HC.NAT2.22.11 | Ống phản ứng MTU dùng cho xét nghiệm NAT | MULTI TUBE UNIT , MTU | Không phân nhóm TTBYT | Không phân nhóm TTBYT | -Phù hợp với quy trình của Viện | Cái (100 Cái/ hộp (tương đương 500 ống/hộp) | 1000
154 | HC.NAT2.22.12 | ADVANCED CLEANING SOLUTION | Advanced Cleaning Solution | D | 3 | Dung dịch rửa dùng cho hệ thống xét nghiệm acid nucleic | chai (chai/255ml) | 8
155 | HC.NAT3.22.1 | Kit xét nghiệm NAT đồing thời 03 chỉ số HIV, HBV, HCV | 06997708190 KIT COBAS 6800/8800 MPX 96T CE-IVD | D | 1 | - Là xét nghiệm định tính in vitro dùng để phát hiện trực tiếp: RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, và DNA HBV, trong huyết tương và huyết thanh người. Dùng để sàng lọc mẫu hiến máu. - Cho phép phát hiện đồng thời và phân biệt RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, và mẫu chứng nội trong một xét nghiệm duy nhất. - Nguyên lý xét nghiệm: dựa trên kỹ thuật chuẩn bị mẫu tự động hoàn toàn (tách chiết và tinh sạch acid nucleic) sau đó được khuếch đại và phát hiện PCR. | Test | 3360
156 | HC.NAT3.22.2 | Set control âm cho xét nghiệm NAT đồng thời 03 chỉ số HIV, HBV, HCV trong 01 mẫu xét nghiệm | 07002220190 KIT COBAS 6800/8800 NHP NEG RMC IVD | D | 1 | Mẫu chứng âm huyết tương người bình thường | Khay | 32
157 | HC.NAT3.22.3 | Set control dương cho xét nghiệm NAT đồng thời 03 chỉ số HIV, HBV, HCV trong 01 mẫu xét nghiệm | 06997724190 KIT COBAS 6800/8800 MPX RMC CE-IVD | D | 1 | Mẫu chứng, bao gồm 3 thành phần: - MPX M (+) C : < 0.001% (armored) RNA HIV-1 Nhóm M tổng hợp, < 0.001% (armored) RNA HCV tổng hợp, < 0.001% (plasmid) DNA HBV tổng hợp. - MPX O (+) C : < 0.001% (armored) RNA HIV-1 Nhóm O tổng hợp. - MPX 2 (+) C : < 0.001% (armored) RNA HIV-2 tổng hợp. | ml | 108
158 | HC.NAT3.22.4 | Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm NAT đồng thời 03 chỉ số HIV, HBV, HCV | 06997511190 KIT COBAS 6800/8800 SPEC DIL REAGENT IVD | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | ml | 7000
159 | HC.NAT3.22.5 | Dung dịch ly giải mẫu cho xét nghiệm NAT đồng thời 03 chỉ số HIV, HBV, HCV | 06997538190 KIT COBAS 6800/8800 LYS REAGENT IVD | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | ml | 14000
160 | HC.NAT3.22.6 | Dung dịch rửa máy cho xét nghiệm NAT đồng thời 03 chỉ số HIV, HBV, HCV | 06997503190 KIT COBAS 6800/8800 WASH IVD | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | ml | 42000
161 | HC.NAT3.22.7 | Hạt bi thuỷ tính từ tính để chuẩn bị mẫu trong xét nghiệm NAT đồng thời 03 chỉ số HIV, HBV, HCV | 06997546190 KIT COBAS 6800/8800 MGP IVD | A | 1 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Test | 2880
162 | HC.NAT3.22.8 | Ống đựng mẫu thứ cấp phù hợp cho máy miễn dịch tự động Cobas hiện có tại bệnh viện | 06438776001 Cobasomni Secondary Tubes | A | 6 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 3000
163 | HC.NAT3.22.9 | Cobas omni Processing Plate phù hợp cho máy Cobas 8000 hoặc tương đương | 05534917001 Cobas Omni processing plate | A | 6 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 64
164 | HC.NAT3.22.10 | Cobas omni Amplification Plate phù hợp cho máy Cobas 8000 hoặc tương đương | 05534941001 Cobas omni Amplification Plates | A | 6 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Cái | 32
165 | HC.NAT3.22.11 | Cobas omni Pipette Tips phù hợp cho máy Cobas 8000 hoặc tương đương | 05534925001 cobas omni Pipette Tips | A | 6 | Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT | Rack | 64
166 | HC.SLMD.22.1 | Dung dịch pha loãng hồng cầu | Diluentlys | A | 3 | Dung dịch chứa Neomycine sulfate và Chloramphenicol | ml | 6000
167 | HC.SLMD.22.2 | Dung dịch từ tính | MagLys | A | 3 | Dung dịch chứa Magnetizing solution,sodium azide (< 0.1 %) hoặc tương đương | ml | 160
168 | HC.SLMD.22.3 | Đĩa phủ sẵn AHG | ScreenLys | C | 3 | Đĩa phủ sẵn AHG | Test | 63360
169 | HC.SLMD.22.4 | Dung dịch Bromeline | Bromeline | A | 3 | Dung dịch chứa Sodium azide (<0.1%), sodium meta-arsenite (0.02%), bovine albumin hoặc tương đương | ml | 10000
170 | HC.SLMD.22.5 | Bộ định nhóm máu tự động | ABD-LYS | D | 3 | Plate 96 giếng tráng sẵn Anti | Test | 69120
171 | HC.SLMD.22.6 | Hóa chất xét nghiệm sàng lọc giang mai | Ice Syphilis | C | 3 | Bộ kit xét nghiệm Syphilis (bao gồm mẫu chứng và mẫu chuẩn) | Test | 87360
172 | HC.SLMD.22.7 | Hóa chất xét nghiệm sàng lọc HBsAg | Murex HBsAg Version 3 | D | 3 | Bộ kit xét nghiệm HBsAg (bao gồm mẫu chứng và mẫu chuẩn) | Test | 72000
173 | HC.SLMD.22.8 | Hóa chất xét nghiệm sàng lọc HIV Ag/Ab | Murex HIV Ag/Ab Combination | D | 3 | Bộ kit xét nghiệm HIV Ag/Ab (bao gồm mẫu chứng và mẫu chuẩn) | Test | 73440
174 | HC.SLMD.22.9 | Hóa chất xét nghiệm sàng lọc HCV | Murex HCV Ag/Ab Combination | D | 3 | Bộ kit xét nghiệm HCV Ag/Ab (bao gồm mẫu chứng và mẫu chuẩn) | Test | 91200
175 | HC.SLMD.22.10 | Vật tư sàng lọc 1 | TIPS 300ul | A | 6 | Đầu côn 300 mcl | Cái | 38400
176 | HC.SLMD.22.11 | Vật tư sàng lọc 2 | TIPS 1100ul | A | 6 | Đầu côn 1100 mcl | Cái | 11520
177 | HC.SLMD.22.12 | Nước rửa máy | CleanLys | A | 3 | Dung dịch chứa Potassium hydroxide <2% | Lít | 8
TỔNG CỘNG: 177 MẶT HÀNG | [9 empty] | 0 | Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, không năm mươi chín triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn, không trăm mười ba đồng.